技术参数

1.对应于4600W的阳极等效输入功率时的阳极标称输入功率：F1为48千瓦；F2为100千瓦；

2.阳极最大散热功率：80,000W；

3.阳极表面覆层材料：铼－钨；

4.靶材料：铼、钨、钼合金；

5.标称X射线管电压：145千伏；

6.最大阳极频率：160赫兹；

7.最大连续热耗散：4.6千瓦；

8.靶角:7°;

9.焦点标称值: F1为0.7X0.7；F2 为0.9X1.1;

10.X射线管组件的固有过滤量: 6.8 毫米铝/145千伏;

11.辐射泄漏在1米距离时为145千伏/4.6 千瓦: 0.8 毫戈瑞/小时;

12.重量（不包括附件）：38KG±0.1KG；

13.高压连接+/-：三芯电缆连接/三芯电缆连接；

14.操作过程中所允许的环境温度：+18℃至+30℃；

15.操作过程中所允许的空气的相对湿度：20%至75%；

16.操作过程中所允许的大气压：700百帕至1060百帕冷却流量；

17.冷却绝缘油的体积（包括冷却系统内）约11.5升。