产品技术参数要求

合同包1：电子支气管内窥镜系统

1、总体要求：

（1）制造商在国内设有正规内窥镜维修站，有工程师常驻。

（2） 配置互相匹配，用于呼吸道疾病的检查和诊断。

2、内窥镜摄像主机系统技术参数要求

（1）具有高分辨率成像功能：水平分辨率≥1080线，为内窥镜手术提供高清晰图像。

（2）兼容性：可兼容电子胃肠镜、电子鼻咽喉镜、微创外科单晶片、电子软/硬镜、纤维镜等。

（3）具有色调调节功能：红色调节：±8档；蓝色调节：±8档；色度调节：±8档。

（4）具有自动增益控制：当内镜先端距离需要观察的物体较远，光线不足时，图像可以被电子增强。

（5）高清视频传图像输出端口：HD/SD/SDI/模拟RGB

（6）图像增强：具有构造强调和轮廓强调。

（7）二类结构强调功能：A型强调--高对比度下观察较大黏膜结构；B型强调--观察血管形态的对比。

（8）窄带成像（NBI）功能：光学染色，增强了黏膜表面毛细血管和其他结构的可视度,提高早期癌诊断率，有大量文献对该技术的运用提供佐证支持。

（9）具有冻结模式,图像预冻结功能：对在内镜检查过程中，在进行冻结操作和显示前，可以从设定的时间内抓取的图像中自动选择最清晰的图像的功能，这样可以节省时间，让操作变得更轻松。

（10）主机具有自动调节测光和峰值测光功能。

（11）光源：LED光源。

3、电子支气管镜技术参数要求

（1）视野角：≥120°(直视)

（2）景深：3-100mm

（3）插入部外径：≤6.0mm

（4）先端部外径：≤5.9mm

（5）弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥130°

（6）有效长度： ≥600mm

（7）全长： ≥870mm

（8）钳子管道内径：≥2.8mm

（9）最小可视距离：≤3mm

（10）应具备激光兼容性、高频兼容性

（11）可实现窄带成像功能

（12）防水接头，无需防水帽，减少意外浸水而损坏的相关风险。

4、 电子支气管镜技术参数要求

（1）视野角：≥120°(直视)

（2）景深：3-100mm

（3）插入部外径：≤4.9mm

（4）先端部外径：≤4.8mm

（5）弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥130°

（6）有效长度： ≥600mm

（7）全长： ≥870mm

（8）钳子管道内径：≥2.0mm

（9）最小可视距离：≤3mm

（10）可实现窄带成像功能

（11）防水接头，无需防水帽，减少意外浸水而损坏的相关风险。

5、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理装置 | 1 |
| 2 | 高清医用液晶监视器 | 1 |
| 3 | 台车 | 1 |
| 4 | 图文工作站 | 1 |
| 5 | 电子支气管镜 | 1 |
| 6 | 电子支气管镜 | 1 |
| 7 | 测漏器 | 1 |
| 8 | 保养装置 | 1 |

合同包2：电子胃肠镜系统

1、总体要求

（1）总体要求：制造商在国内设有正规内窥镜维修站，有工程师常驻。

（2）配置互相匹配，用于消化道疾病的检查和诊断。

2、图像处理中心技术参数要求

（1）光学数字观察：可实现窄波成像、可实现自体荧光成像, 光学染色，增强了黏膜表面毛细血管和其他结构的可视度,提高早期癌诊断率.有大量文献对该技术的运用提供佐证支持。

（2）模拟HDTV信号输出：可以选择RGB或YPbPr输出。

（3）模拟SDTV信号输出：VBS复合端口，Y/C和RGB，可以同时输出。

（4）数字信号输出：SDI、DV、DVI

（5）适应型IHb色彩强调：基于内镜图像的IHb值来强调色彩的细微差异。

（6）彩虹现象修正：减小由于RGB信号之间的时间滞后而造成的色差，确保稳定、无闪烁的图像。

（7）色调调节：“R”调节：±8档  “B”调节：±8档

（8）构造强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓，大于3档3种模式可供选择，以电子方式增强内镜的锐度，抑制干扰，更易观察粘膜上细微的组织结构和微小的颜色改变。

（9）轮廓强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓，大于3档3种模式可供选择。

（10）快速实时冻结：可以从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来。

（11）支持黑白 CCD，顺次式扫描方式

3、内窥镜冷光源技术参数要求

（1）一台光源可实现具有普通白光照明和窄波成像照明

（2）灯泡：300W氙气短弧灯

（3）应急灯：≥35W卤素灯

（4）分体机。（影像处理中心与光源分离）

4、电子结肠镜技术参数要求

（1）视野角：常规焦距模式≥170°，近焦模式≥160°

（2）景深：常规焦距模式9-100mm，近焦模式4-9mm

（3）插入部外径：≤12.8mm

（4）先端部外径：≤13.2mm

（5）弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°

（6）有效长度：≥1300mm

（7）钳子管道内径：≥3.7mm

（8）最小可视距离：≤3mm

（9）应具备附送水功能

（10）应具备可变硬度、智能弯曲、强力传导功能

（11）应具有双焦距功能，即可在较近视野和常规视野中自由切换景深。

（12）与主机及光源配合使用，可实现NBI图像

（13）兼容内镜插入形状观察装置，可对内镜位置和形状进行实时的3D视图观察。帮助临床及时发现内镜打结等问题。

5、电子胃镜技术参数要求

（1）视野角：常规焦距模式≥140°(直视)，近焦模式≥140°

（2）景深：常规焦距模式7-100mm，近焦模式3-7mm

（3）插入部外径：≤9.9mm

（4）先端部外径：≤10.2mm

（5）弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°

（6）有效长度：≥1000mm

（7）钳子管道内径：≥2.8mm

（8）最小可视距离：≤3mm

（9）应具备防水一触式接头

（10）应具备附送水功能

（11）应具有双焦距功能，即可在较近视野和常规视野中自由切换景深。

（12）与主机及光源配合使用，可实现NBI图像

6、治疗型电子胃镜技术参数要求

（1）视野角：≥140°(直视)

（2）景深：3-100mm

（3）插入部外径：≤9.9mm

（4）先端部外径：≤9.9mm

（5）弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°

（6）有效长度：≥1000mm

（7）全长≥1300mm

（8）钳子管道内径：≥3.2mm

（9）最小可视距离：≤3mm

（10）应具备激光兼容性、高频兼容性

（11）应具备附送水功能

（12）与主机及光源配合使用，可实现NBI图像

7、电子结肠镜技术参数要求

（1）视野角：≥170°

（2）景深：5-100mm

（3）插入部外径：≤11.8mm

（4）先端部外径：≤11.7mm

（5）弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°

（6）有效长度：≥1300mm

（7）钳子管道内径：≥3.2mm

（8）最小可视距离：≤3mm

（9）应具备附送水功能

（10）应具备可变硬度、智能弯曲、强力传导功能

（11）应具有双焦距功能，即可在较近视野和常规视野中自由切换景深。

（12）与主机及光源配合使用，可实现NBI图像

（13）兼容内镜插入形状观察装置，可对内镜位置和形状进行实时的3D视图观察。帮助临床及时发现内镜打结等问题。

8、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜主机 | 1 |
| 2 | 内窥镜冷光源 | 1 |
| 3 | 高清医用液晶监视器 | 1 |
| 4 | 台车 | 1 |
| 5 | 图文工作站 | 1 |
| 6 | 电子胃镜 | 3 |
| 7 | 电子肠镜 | 3 |
| 8 | 测漏器 | 1 |
| 9 | 保养装置 | 1 |

合同包3：超声内镜系统

1、总体要求：

（1）制造商在国内设有正规内窥镜维修站，有工程师常驻。

（2）配置互相匹配，用于消化道疾病的检查和诊断。

（3）超声主机可兼容超声小探头和超声电子胃镜。

2、超声内镜图像处理装置技术参数要求

（1）超声扫描方式：机械扫描，电子扫描。

（2）显示模式：B模式，血流模式，PW模式。

（3）扫描显示（环形）：全圆、上半圆、下半圆、滚动显示。

（4）机械扫描：3D显示，MPR显示。

（5）显示范围： 2，3，4，6，9，12cm。

（6）显示方向：正常/倒转。

（7）显示方式：单屏/双屏。

（8）图像存储： 600帧。

（9）可用频率：5 MHz，6 MHz，7.5 MHz， 10 MHz，12 MHz，20MHz。

（10）焦点设置：焦点位置可调，焦点数量可调。

（11）血流模式：彩色血流模式，能量血流模式，H-血流模式。

（12）测量：测量“+”与“×”之间的距离；测量轨迹确定的面积与周长；通通过DPR连续螺旋扫描、各截面上的面积测量，可以来测量体积。

（13）图像调节：增益20级可调；对比度8级可调；STC局部增强/减弱，圆形分9级，每级7段调节；复合。

（14）图像选择：内窥镜画中画功能；内镜图像与超声图像间可互相切换。

（15）主机系统兼容多种型号探头，探头外径由最细先端侧≤1.4mm的探头到≤2.4mm的探头都具备，接触方法应有水囊接触法和直接接触法等，可供临床选配探头。

3、环扫超声小探头技术参数要求

（1）插入部外径 ≤2.4mm 。

（2）机械环扫超声频率12-20MHz 。

4、超声驱动器技术参数要求

驱动器可兼容超声主机，并适配超声小探头实现病灶探测。

5、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声图像主机 | 1 |
| 2 | 超声小探头 | 2 |
| 3 | 超声探头驱动器 | 1 |